## Sheet1
|  |  | Informe del Estado Actual de las estaciones. | [7 empty] | Fecha de creación: 2024-02-19
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
YPLC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-11-16 | 2023-12-27 | Por fuera | Otro | La estación se encuentra por fuera desde el 27 de diciembre de 2023. Desde el 4 de diciembre de 2023 el promedio del espectro de ruido del acelerografo se encuentra 100 % por fuera de las curvas de Peterson, puede ser por el archivo de respuesta. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 2024/2/8
PTA | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-28 | 2023-04-13 | Por fuera | Comunicaciones | Presentaba gaps diariamente en las noches por mas de 12 horas desde marzo de 2023 y las cuentas promedio para la componente Z del sensor HL ha sido mayor a 600 mil, desde el 11 de enero de 2024 permanece por fuera. | Presenta problemas tanto por energía como por cobertura celular. Tiene problemas con la caseta en estructura es necesario reubicar la estación | ANGEL D. | SERGIO J. | 2024/2/1
PTA | 40 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-28 | 2023-04-13 | Por fuera | Comunicaciones | Presentaba gaps diariamente en las noches por mas de 12 horas desde marzo de 2023 y las cuentas promedio para la componente Z del sensor HL ha sido mayor a 600 mil, desde el 11 de enero de 2024 permanece por fuera. | Presenta problemas tanto por energía como por cobertura celular. Tiene problemas con la caseta en estructura es necesario reubicar la estación | ANGEL D. | SERGIO J. | 2024/2/1
MEDEC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-06-20 | 2023-09-08 | Por fuera | Energía | Durante todo el 2023 la estación permaneció intermitente con gaps de varios días. | La estación presenta falla del sistema eléctrico comercial y posiblemente de la tarjeta de red del acelerógrafo. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/18
FLO2 | 00 | 11.5 | 0.2 | 2464.3 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 2024-02-02 | Por fuera | Comunicaciones | En la componente Este del acelerografo desde el 21 de enero cambio drasticamente las cuentas de -38 mil a -337 mil en solo dos días. Sale de funcionamiento el 2 de febrero de 2024 por problemas de comunicación satelital. | Presenta fallas del sistema de comunicación satelital. Es posible que por alguna anomalía en el funcionamiento de los equipos de comunicación (BUC, LNB y/o Modem) o una descarga eléctrica atmosférica, la estación deja de transmitir. Adicionalmente, se verifica si existe portadora en el analizador de espectro y no hay nada. También posiblemente, como no se puede monitorear el sistema eléctrico de la carga del banco de baterías, puede ser una falla por ausencia de la acometida comercial monofásica. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/2/15
FLO2 | 10 | 11.5 | 0.2 | -23841 | 0 | 55 | 2023-04-24 | 2024-02-02 | Por fuera | Comunicaciones | En la componente Este del acelerografo desde el 21 de enero cambio drasticamente las cuentas de -38 mil a -337 mil en solo dos días. Sale de funcionamiento el 2 de febrero de 2024 por problemas de comunicación satelital. | Presenta fallas del sistema de comunicación satelital. Es posible que por alguna anomalía en el funcionamiento de los equipos de comunicación (BUC, LNB y/o Modem) o una descarga eléctrica atmosférica, la estación deja de transmitir. Adicionalmente, se verifica si existe portadora en el analizador de espectro y no hay nada. También posiblemente, como no se puede monitorear el sistema eléctrico de la carga del banco de baterías, puede ser una falla por ausencia de la acometida comercial monofásica. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/2/15
TAM | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-06-19 | 2023-12-13 | Por fuera | Instrumentación | La estación se salio el 09 de diciembre de 2022, había presentado un corte del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2022 debido a que no había comunicación con el dializador. | Ariel Portocarrero A. La estación presenta fallas en la conexión entre el búnker y la caseta, donde posiblemente el digitalizador esté fallando su fuente eléctrica de alimentación 24VDC/12VDC o puede ser el cable de datos del conector RJ45 al switch que esté filtrándose, humedad o este corroído. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/1/16
YPLC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-11-16 | 2023-12-27 | Por fuera | Otro | La estación se encuentra por fuera desde el 27 de diciembre de 2023. Desde el 4 de diciembre de 2023 el promedio del espectro de ruido del acelerografo se encuentra 100 % por fuera de las curvas de Peterson, puede ser por el archivo de respuesta. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 2024/2/8
TAM | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-06-19 | 2023-12-13 | Por fuera | Instrumentación | La estación se salio el 09 de diciembre de 2022, había presentado un corte del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2022 debido a que no había comunicación con el dializador. | Ariel Portocarrero A. La estación presenta fallas en la conexión entre el búnker y la caseta, donde posiblemente el digitalizador esté fallando su fuente eléctrica de alimentación 24VDC/12VDC o puede ser el cable de datos del conector RJ45 al switch que esté filtrándose, humedad o este corroído. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/1/16
ARGC | 10 | 86.6 | 1 | -28787.35 | 0.27 | 35 | 2022-05-10 | 2023-11-13 | Intermitente | Energía | En algunos periodos de tiempo como del 13 de noviembre al 27 de noviembre de 2023 y entre el 17 de diciembre de 2023 al 7 de enero del 2024 la estación salia por las noches con gaps de menos de 10 horas, se recomienda un mantenimiento preventivo. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
ARGC | 00 | 86.6 | 1 | 444.91 | 0.33 | 7 | 2022-05-10 | 2023-11-13 | Intermitente | Energía | En algunos periodos de tiempo como del 13 de noviembre al 27 de noviembre de 2023 y entre el 17 de diciembre de 2023 al 7 de enero del 2024 la estación salia por las noches con gaps de menos de 10 horas, se recomienda un mantenimiento preventivo. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
ARGC | 40 | 87.1 | 1.47 | 120113.26 | 0.13 | 25.33 | 2022-05-10 | 2023-11-13 | Intermitente | Energía | En algunos periodos de tiempo como del 13 de noviembre al 27 de noviembre de 2023 y entre el 17 de diciembre de 2023 al 7 de enero del 2024 la estación salia por las noches con gaps de menos de 10 horas, se recomienda un mantenimiento preventivo. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
CGENO | 10 | 100 | 0.67 | -5971.18 | 0 | 40 | 2023-02-24 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
SCLC | 00 | 100 | 0.53 | -517.53 | 0.6 | 40 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Bien | ninguno | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/2/15
SCLC | 10 | 99.9 | 1.27 | 50439.78 | 0 | 40 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Bien | ninguno | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/2/15
TABC | 20 | 100 | 0.67 | -8879.67 | 0.6 | 30.67 | 2022-03-15 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
GARC | 10 | 100 | 0.47 | -6466.8 | 0.13 | 35 | 2023-06-09 | 2024-01-31 | Bien | ninguno |  | La estación esta en buen funcionamiento y permite el registro de eventos sísmicos. | ANGEL D. | ARIEL P. | 2024/2/5
MAN1C | 10 | 100 | 0.73 | -35586.13 | 0 | 75 | 2019-07-02 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
CYOPA | 10 | 100 | 0.2 | -156.32 | 0 | 40 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | Bien | Comunicaciones | La estación presentaba problemas de transmición por cobertura de la red celular, pero desde el 5 de enero de 2024, la estáción ha estado funcionando bien sin cortes ni gaps. | Presenta fallas en el servicio de la red del operador de celular Claro en la zona de cobertura de la estación, se planea cambiar de operador. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/2/15
GARC | 00 | 100 | 0.4 | 718.52 | 1.4 | 0 | 2023-06-09 | 2024-01-31 | Bien | ninguno |  | La estación esta en buen funcionamiento y permite el registro de eventos sísmicos. | ANGEL D. | ARIEL P. | 2024/2/5