## Sheet1
Fecha de creción:
2024-01-18 16:37
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
OCA | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-12-10 | 2023-12-23 | Por fuera | Energía | Desde el 23 de diciembre de 2023 presentaba cortes durante la noche. | Presenta problemas de energía, las baterías no alcanzan a cargar en el día | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/15
ROSC |  | 55.4 | 0.8 | -37649.45 | 0 | 90 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas (16 de octubre 2023) en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) está registrando anormal por daños en sus componentes. Este instrumento es de la CTBTO y estamos a espera que envíen el nuevo sensor para su cambio. Sale de funcionamiento el 16 de diciembre de 2023 el sensor 10. | El sensor 10 sale de funcionamiento por perdida de la comunicación con el radio de comunicaciones en el Rosal. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/10
SOL | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-27 | 2023-11-02 | Por fuera | Energía | La estación venia presentando intermitencia debido a posibles problemas de energía. la estación se encuentra por fuera desde el 01 de noviembre de 2023 | Johnnatan. Informa que esta estación está presentando fallas por energía. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/16
SERC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-03-26 | 2023-07-16 | Por fuera | Comunicaciones | Con muchos cortes desde el 21 de mayo de 2023, finalmente sale el 16 de julio. | presenta falla el sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. Adicionalmente, la conexión del cableado de datos entre la caseta y búnker estaba fallando (corrosión del conector RJ45) o fuente de alimentación del digitalizador está averiada. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/9
MAL | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-20 | 2023-12-16 | Por fuera | Energía | MAL se salió por problemas de energía de cuerdo a lo informado por el electrónico de turno. Las baterías se descargaron en la noche. | Juan Lizcano. Informa que la estación MAL se salió por problemas de energía. Las baterías se descargaron en la noche. | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
MAL | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-20 | 2023-12-16 | Por fuera | Energía | MAL se salió por problemas de energía de cuerdo a lo informado por el electrónico de turno. Las baterías se descargaron en la noche. | Juan Lizcano. Informa que la estación MAL se salió por problemas de energía. Las baterías se descargaron en la noche. | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
MAL | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-20 | 2023-12-16 | Por fuera | Energía | MAL se salió por problemas de energía de cuerdo a lo informado por el electrónico de turno. Las baterías se descargaron en la noche. | Juan Lizcano. Informa que la estación MAL se salió por problemas de energía. Las baterías se descargaron en la noche. | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
MEDEC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-20 | 2023-09-08 | Por fuera | Energía |  | La estación presenta falla del sistema eléctrico comercial y posiblemente de la tarjeta de red del acelerógrafo. | ANGEL D. | ANDRES F. | 9/1/2024
NOR | 00 | 49.5 | 1 | -4716.14 | 0.17 | 20 | 2023-06-24 | 2023-11-24 | Por fuera | Comunicaciones | La estación presentaba buena funcionamiento y salen los sensores 00 y 10 a las 09:09 UTC del 24/11/2023 | Presenta problemas de comunicaciones probablemente falla del módem. obsv: Johnatan F. | ELIZABETH M. | JOHNNATAN F. | 2023/11/30
NOR | 10 | 49.5 | 1 | -1784.16 | 0 | 33 | 2023-06-24 | 2023-11-24 | Por fuera | Comunicaciones | La estación presentaba buena funcionamiento y salen los sensores 00 y 10 a las 09:09 UTC del 24/11/2023 | Presenta problemas de comunicaciones probablemente falla del módem. obsv: Johnatan F. | ELIZABETH M. | JOHNNATAN F. | 2023/11/30
ROSC | 10 | 55.4 | 0.2 | 1970.15 | 0 | 40 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas (16 de octubre 2023) en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) está registrando anormal por daños en sus componentes. Este instrumento es de la CTBTO y estamos a espera que envíen el nuevo sensor para su cambio. Sale de funcionamiento el 16 de diciembre de 2023 el sensor 10. | El sensor 10 sale de funcionamiento por perdida de la comunicación con el radio de comunicaciones en el Rosal. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/10
OCA | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-12-10 | 2023-12-23 | Por fuera | Energía | Desde el 23 de diciembre de 2023 presentaba cortes durante la noche. | Presenta problemas de energía, las baterías no alcanzan a cargar en el día | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/15
PAL | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-11 | 2023-10-07 | Por fuera | Energía |  | La estación presenta falla del sistema eléctrico en el búnker, debido a falta de limpieza y lavado de los paneles solares. Adicionalmente, se requiere el desyerbado o poda de algunos árboles que obstaculizan la radiación solar hacia los paneles para la carga óptima de las baterías del bunker. | LUISA C. | OSCAR D. | 2024/1/9
PAL | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-11 | 2023-10-07 | Por fuera | Energía |  | La estación presenta falla del sistema eléctrico en el búnker, debido a falta de limpieza y lavado de los paneles solares. Adicionalmente, se requiere el desyerbado o poda de algunos árboles que obstaculizan la radiación solar hacia los paneles para la carga óptima de las baterías del bunker. | LUISA C. | OSCAR D. | 2024/1/9
PGA6 | 00 | 75.2 | 0.4 | 1187.38 | 0.36 | 0 | 2023-09-27 | 2024-01-11 | Por fuera | Otro | Sale estación PGA6 sensor .00 a las 12:44 UTC del 11/01/2024. Andrés Felipe Gómez informado. |  | LAURA V. | SERGIO J. | 16/1/2024
PTLC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-23 | 2023-12-20 | Por fuera | Instrumentación | "La estación funcionó optimamente hasta el 31 de octubre que presentó fallas en el sistema de comunicación y se salió temporalmente. Posteriormente, el 18 de diciembre, se perdió la señal de los sensores 00 y 10 por problemas de GPS del digitalizador al que se encuentran conectados. El sensor 40 se encuentra conectado a otro digitalizador y no presentó pérdida de datos. Para la fecha en que se perdió la señal del otro digitalizador, el 40 mostró cortes en los datos. " | Con respecto a PTLC el digitalizador Q330 de los canales 00 y 10 presenta pérdida del tiempo debido a falla del GPS. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
PIZC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-01 | Por fuera | Comunicaciones | La Estación presentaba buen funcionamiento hasta su salida el 1 de diciembre de 2023. | La estación presenta falla del sistema eléctrico en el búnker, debido a falta de limpieza y lavado de los paneles solares. Adicionalmente, se requiere el desyerbado o poda de algunos árboles que obstaculizan la radiación solar hacia los paneles para la carga óptima de las baterías del búnker. También puede ser que el radio módem de telemetría del búnker esté averiado. Informa: Ariel P. | FERNANDO G. | SERGIO J. | 2024/1/9
PIZC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-01 | Por fuera | Comunicaciones | La Estación presentaba buen funcionamiento hasta su salida el 1 de diciembre de 2023. | La estación presenta falla del sistema eléctrico en el búnker, debido a falta de limpieza y lavado de los paneles solares. Adicionalmente, se requiere el desyerbado o poda de algunos árboles que obstaculizan la radiación solar hacia los paneles para la carga óptima de las baterías del búnker. También puede ser que el radio módem de telemetría del búnker esté averiado. Informa: Ariel P. | FERNANDO G. | SERGIO J. | 2024/1/9
PLNC | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-17 | 2023-10-12 | Por fuera | Energía |  | La estación presenta fallas en el sistema eléctrico, posiblemente el regulador solar y la fuente de energía comercial dejaron de cargar el banco de baterías. | RUTH E. | SERGIO J. | 9/1/2024
PLNC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-17 | 2023-10-12 | Por fuera | Energía |  | La estación presenta fallas en el sistema eléctrico, posiblemente el regulador solar y la fuente de energía comercial dejaron de cargar el banco de baterías. | RUTH E. | SERGIO J. | 9/1/2024
POP2 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-26 | 2023-10-20 | Por fuera | Energía | La estación presenta falla del sistema de eléctrico, se requiere el cambio del banco de baterías por obsolescencia en la vida útil de las baterías, realizar el lavado y el podado de algunas ramas de los árboles que están cerca al arreglo de los paneles solares, la verificación del vectificador/cargador EATON y la acometida comercial de baja tensión 110Vac. |  | RUTH E. | JUAN M. | 11/1/2024
POP2 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-26 | 2023-10-20 | Por fuera | Energía | La estación presenta falla del sistema de eléctrico, se requiere el cambio del banco de baterías por obsolescencia en la vida útil de las baterías, realizar el lavado y el podado de algunas ramas de los árboles que están cerca al arreglo de los paneles solares, la verificación del vectificador/cargador EATON y la acometida comercial de baja tensión 110Vac. |  | RUTH E. | JUAN M. | 11/1/2024
POP2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-26 | 2023-10-20 | Por fuera | Energía | La estación presenta falla del sistema de eléctrico, se requiere el cambio del banco de baterías por obsolescencia en la vida útil de las baterías, realizar el lavado y el podado de algunas ramas de los árboles que están cerca al arreglo de los paneles solares, la verificación del vectificador/cargador EATON y la acometida comercial de baja tensión 110Vac. |  | RUTH E. | JUAN M. | 11/1/2024
RNCC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-03-25 | 2023-09-24 | Por fuera | Comunicaciones |  | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. Adicionalmente, el digitalizador presenta anomalías en su registro. | PATRICIA P. | JUAN M. | 9/1/2024
QUBC | 10 | 85 | 0.4 | -11542.36 | 1.93 | 40 | 2023-09-15 | 2024-01-12 | Por fuera | Energía | Sale estación QUBC sensores .00 y .10 a las 21:31 UTC del 12/01/2024 | Ariel informa. La falla es al parecer por energía. El banco de batería llegó al mínimo de voltaje 22.7Vdc. y apagó los equipos. Por las constantes lluvias en la zona, es posible que no ha cargado las baterías al nivel óptimo de conectar los equipos. | HELBER G. | JUAN M. | 2024/1/17
PTB1 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-14 | 2023-12-28 | Por fuera | Instrumentación | La estación venia presentando problemas desde el 29/11/2023 por Fallas en el servicio de la red del operador de celular Claro en la zona donde está ubicada la estación | Juan M Solano. Informa que se encuentra por fuera por probable daño en la red celular de la región. Se debe estar pendiente de su retorno, de lo contrario puede ser problema de energía o mal funcionamiento de la estación | FERNANDO G. | JUAN C. | 2024/1/16
QUBC | 00 | 85 | 0.4 | 2141.58 | 7.64 | 0 | 2023-09-15 | 2024-01-12 | Por fuera | Energía | Sale estación QUBC sensores .00 y .10 a las 21:31 UTC del 12/01/2024 | Ariel informa. La falla es al parecer por energía. El banco de batería llegó al mínimo de voltaje 22.7Vdc. y apagó los equipos. Por las constantes lluvias en la zona, es posible que no ha cargado las baterías al nivel óptimo de conectar los equipos. | HELBER G. | JUAN M. | 2024/1/17
PTLC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-23 | 2023-12-20 | Por fuera | Instrumentación | "La estación funcionó optimamente hasta el 31 de octubre que presentó fallas en el sistema de comunicación y se salió temporalmente. Posteriormente, el 18 de diciembre, se perdió la señal de los sensores 00 y 10 por problemas de GPS del digitalizador al que se encuentran conectados. El sensor 40 se encuentra conectado a otro digitalizador y no presentó pérdida de datos. Para la fecha en que se perdió la señal del otro digitalizador, el 40 mostró cortes en los datos. " | Con respecto a PTLC el digitalizador Q330 de los canales 00 y 10 presenta pérdida del tiempo debido a falla del GPS. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
GUA | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-19 | 2023-10-05 | Por fuera | Comunicaciones |  | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. | FREDDY T. | ARIEL P. | 9/1/2024
GUA | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-19 | 2023-10-05 | Por fuera | Comunicaciones |  | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. | FREDDY T. | ARIEL P. | 9/1/2024
GRPC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-11 | 2023-07-17 | Por fuera | Instrumentación | Es necesario considerar si los equipos en esta estación se van a mantener en el centro poblado de la isla Gorgona o se mueven al sector del faro donde estaban ubicados en años anteriores cuando la estación se llamaba GR1C. | Falla del sistema de comunicación satelital. | EDWIN M. | ARIEL P. | 2024/1/12
GRPC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-11 | 2023-07-17 | Por fuera | Instrumentación | Es necesario considerar si los equipos en esta estación se van a mantener en el centro poblado de la isla Gorgona o se mueven al sector del faro donde estaban ubicados en años anteriores cuando la estación se llamaba GR1C. | Falla del sistema de comunicación satelital. | EDWIN M. | ARIEL P. | 2024/1/12
APAC | 00 | 2.5 | 0.2 | 698.9 | 0.17 | 0 | 2023-11-28 | 2023-12-27 | Por fuera | Comunicaciones | La estación presentó un buen funcionamiento en cuanto a la calidad de los datos en el segundo semestre del año 2023, aunque en los meses de octubre y noviembre presentó intermitencias debido a un fallo con el modem satelital. Finalizando el mes de diciembre, el electrónico Sergio Jaramillo, quien estaba de comisión, pudo reestablecer la estación después de realizar la reparación del modem, limpieza a los paneles solares y limpieza en los alrededores de la estación. La estación estuvo funcionando bien hasta el 27 de diciembre que volvió a presentar la falla en la comunicación satelital. |  | ELIZABETH M. | ARIEL P. | 2024/1/11
APAC | 10 | 2.5 | 0.2 | 3617.6 | 0 | 40 | 2023-11-28 | 2023-12-27 | Por fuera | Comunicaciones | La estación presentó un buen funcionamiento en cuanto a la calidad de los datos en el segundo semestre del año 2023, aunque en los meses de octubre y noviembre presentó intermitencias debido a un fallo con el modem satelital. Finalizando el mes de diciembre, el electrónico Sergio Jaramillo, quien estaba de comisión, pudo reestablecer la estación después de realizar la reparación del modem, limpieza a los paneles solares y limpieza en los alrededores de la estación. La estación estuvo funcionando bien hasta el 27 de diciembre que volvió a presentar la falla en la comunicación satelital. |  | ELIZABETH M. | ARIEL P. | 2024/1/11
URMC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-26 | 2023-12-20 | Por fuera | Energía | Desde el 14 de diciembre de 2023 empezó a salir en las noches hasta el día 20 de diciembre que salió de funcionamiento completamente. | la estación se ha estado apagando porque se esta descargando el banco de baterías por debajo de los 23 voltios. | LUISA C. | JUAN C. | 2024/1/15
BBAC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-19 | 2023-09-09 | Por fuera | Comunicaciones |  | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. | RUTH E. | JUAN M. | 2024/1/9
BELO | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | sin datos | 2023-10-13 | Por fuera | Otro | El observatorio de Popayán informa informa que la estación se encuentra por fuera, deben realizar una comisión para ingresarla nuevamente. |  | sin datos | sin datos | 9/1/2024
BET | 20 | 100 | 0.4 | 437.9 | 0.29 | 21.43 | 2023-09-27 | 2023-12-27 | Por fuera | Instrumentación | ana |  | EDWIN M. | OSCAR D. | 2024/1/11
BET | 10 | 100 | 0.4 | 138.69 | 0 | 38.21 | 2023-09-27 | 2023-12-27 | Por fuera | Instrumentación | ana |  | EDWIN M. | OSCAR D. | 2024/1/11
BLMC | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-26 | 2023-12-27 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) y digitalizador fue instalado con equipos GAIcode. Sensor 00 fuera de funcionamiento desde enero 2023. Los sensores 10 y 30 salen de funcionamiento el 27 de diciembre de 2023, desde electrónica se informa que existe un fallo en la comunicación satelital, no hay certeza en qué dispositivo (módem, BUC, LNB, cableado, etc). La salida de estos sensores combina problema de instrumentación y comunicación. |  | EDWIN M. | OSCAR D. | 2024/1/11
BLMC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-26 | 2023-12-27 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) y digitalizador fue instalado con equipos GAIcode. Sensor 00 fuera de funcionamiento desde enero 2023. Los sensores 10 y 30 salen de funcionamiento el 27 de diciembre de 2023, desde electrónica se informa que existe un fallo en la comunicación satelital, no hay certeza en qué dispositivo (módem, BUC, LNB, cableado, etc). La salida de estos sensores combina problema de instrumentación y comunicación. |  | EDWIN M. | OSCAR D. | 2024/1/11
CAP2 | 00 | 100 | 0.4 | 1516.83 | 3.5 | 0 | 2023-11-08 | 2024-01-16 | Por fuera | Comunicaciones | Sale estación CAP2 sensor .00 y .10 a las 12:04 UTC del 16/01/2024 |  | HELBER G. | OSCAR D. | 17/1/2024
CAP2 | 10 | 100 | 0.3 | -1531.74 | 0.07 | 40 | 2023-11-08 | 2024-01-16 | Por fuera | Comunicaciones | Sale estación CAP2 sensor .00 y .10 a las 12:04 UTC del 16/01/2024 |  | HELBER G. | OSCAR D. | 17/1/2024
CBUCF | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-19 | 2023-03-10 | Por fuera | Comunicaciones |  | La estación presenta falla del sistema comunicaciones, debido a que el servicio de Internet que provee la Corporación Autónoma Regional para Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, no está funcional o el cableado de datos desde el centro de cómputo hasta la caseta tiene alguna anomalía | LUISA C. | JUAN C. | 9/1/2024
CGIR2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-15 | Por fuera | Energía |  | Presenta problemas de energía, las baterías no alcanzan a cargar en el día | LUISA C. | JUAN C. | 2024/1/17
URMC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-26 | 2023-12-20 | Por fuera | Energía | Desde el 14 de diciembre de 2023 empezó a salir en las noches hasta el día 20 de diciembre que salió de funcionamiento completamente. | la estación se ha estado apagando porque se esta descargando el banco de baterías por debajo de los 23 voltios. | LUISA C. | JUAN C. | 2024/1/15
CHI | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-13 | 2023-10-13 | Por fuera | Energía | La estación ha estado fuera de funcionamiento desde el 13 de octubre de 2023, mientras la estación estuvo en operación presentó un óptimo funcionamiento. | La estación presenta fallas en el sistema eléctrico, posiblemente el rectificador/cargador EATON dejó de cargar el banco de baterías o el cableado de la conexión de la acometida comercial esté averiado. | EDWIN M. | JUAN M. | 2024/1/17
CHI | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-13 | 2023-10-13 | Por fuera | Energía | La estación ha estado fuera de funcionamiento desde el 13 de octubre de 2023, mientras la estación estuvo en operación presentó un óptimo funcionamiento. | La estación presenta fallas en el sistema eléctrico, posiblemente el rectificador/cargador EATON dejó de cargar el banco de baterías o el cableado de la conexión de la acometida comercial esté averiado. | EDWIN M. | JUAN M. | 2024/1/17
TUM | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-05-03 | 2023-09-18 | Por fuera | Energía | Desde el 18 de septiembre de2023 la estación permanece por fuera, ingresa por periodos de 12 horas hasta el 29 de noviembre que sale definitivamente, para por problemas electricos. | Tiene inconvenientes con el sistema de energía, aunque no se descarta alguna falla en las comunicaciones. La estación cuando ingresa tiene los parámetros óptimos en cuanto a comunicaciones, sin embargo, en la estación no tenemos lectura de los parámetros de energía para poder dar un diagnóstico más acertado. | FREDDY T. | JUAN C. | 2024/1/15
TUM | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-05-03 | 2023-09-18 | Por fuera | Energía | Desde el 18 de septiembre de2023 la estación permanece por fuera, ingresa por periodos de 12 horas hasta el 29 de noviembre que sale definitivamente, para por problemas electricos. | Tiene inconvenientes con el sistema de energía, aunque no se descarta alguna falla en las comunicaciones. La estación cuando ingresa tiene los parámetros óptimos en cuanto a comunicaciones, sin embargo, en la estación no tenemos lectura de los parámetros de energía para poder dar un diagnóstico más acertado. | FREDDY T. | JUAN C. | 2024/1/15
TAM | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-19 | 2023-12-13 | Por fuera | Instrumentación | La estación se salio el 09 de diciembre de 2022, había presentado un corte del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2022 debido a que no había comunicación con el dializador. | Ariel Portocarrero A. La estación presenta fallas en la conexión entre el búnker y la caseta, donde posiblemente el digitalizador esté fallando su fuente eléctrica de alimentación 24VDC/12VDC o puede ser el cable de datos del conector RJ45 al switch que esté filtrándose, humedad o este corroído. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/1/16
TAM | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-19 | 2023-12-13 | Por fuera | Instrumentación | La estación se salio el 09 de diciembre de 2022, había presentado un corte del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2022 debido a que no había comunicación con el dializador. | Ariel Portocarrero A. La estación presenta fallas en la conexión entre el búnker y la caseta, donde posiblemente el digitalizador esté fallando su fuente eléctrica de alimentación 24VDC/12VDC o puede ser el cable de datos del conector RJ45 al switch que esté filtrándose, humedad o este corroído. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/1/16
SOL | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-27 | 2023-11-02 | Por fuera | Energía | La estación venia presentando intermitencia debido a posibles problemas de energía. la estación se encuentra por fuera desde el 01 de noviembre de 2023 | Johnnatan. Informa que esta estación está presentando fallas por energía. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/16
GRPC | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-11 | 2023-07-17 | Por fuera | Instrumentación | Es necesario considerar si los equipos en esta estación se van a mantener en el centro poblado de la isla Gorgona o se mueven al sector del faro donde estaban ubicados en años anteriores cuando la estación se llamaba GR1C. | Falla del sistema de comunicación satelital. | EDWIN M. | ARIEL P. | 2024/1/12
PTLC | 40 | 100 | 0.4 | 3719.88 | 0.21 | 36.79 | 2023-02-23 | 2023-12-20 | Por fuera | Instrumentación | "La estación funcionó optimamente hasta el 31 de octubre que presentó fallas en el sistema de comunicación y se salió temporalmente. Posteriormente, el 18 de diciembre, se perdió la señal de los sensores 00 y 10 por problemas de GPS del digitalizador al que se encuentran conectados. El sensor 40 se encuentra conectado a otro digitalizador y no presentó pérdida de datos. Para la fecha en que se perdió la señal del otro digitalizador, el 40 mostró cortes en los datos. " | Con respecto a PTLC el digitalizador Q330 de los canales 00 y 10 presenta pérdida del tiempo debido a falla del GPS. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
SPBC | 10 | 78.2 | 11.1 | 9720.86 | 0 | 37.14 | 2023-02-24 | 2023-12-30 | Intermitente | Energía | Presenta cortes de 2 a 9 horas no periodicos desde el 31 de diciembre de 2023. | Se observa deficiencia periódica en el Eb/No (parámetro de calidad de la comunicación satelital, mide la relación señal a ruido) de la comunicación satelital, es probable que el feed tenga obstrucciones por inundación, vegetación o fauna en él. Informa: J.M. Solano | EDWIN M. | ANDRES F. | 2024/1/9
SPBC | 00 | 78.2 | 10.4 | -1441.71 | 1.14 | 2.86 | 2023-02-24 | 2023-12-30 | Intermitente | Energía | Presenta cortes de 2 a 9 horas no periodicos desde el 31 de diciembre de 2023. | Se observa deficiencia periódica en el Eb/No (parámetro de calidad de la comunicación satelital, mide la relación señal a ruido) de la comunicación satelital, es probable que el feed tenga obstrucciones por inundación, vegetación o fauna en él. Informa: J.M. Solano | EDWIN M. | ANDRES F. | 2024/1/9
SCLC | 00 | 98.7 | 0.6 | -515.93 | 0.57 | 39.64 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Intermitente | Instrumentación | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/15
SCLC | 10 | 66.8 | 0.4 | 44949.25 | 0.07 | 40 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Intermitente | Instrumentación | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/15
VMM13 | 00 | 59.5 | 0.6 | 320.84 | 0.93 | 2.78 | 2023-11-09 | 2023-12-14 | Intermitente | Instrumentación | Desde el ingreso en tiempo real ha tenido cortes por días. | La estación presenta fallas por el sistema de comunicación o el sistema eléctrico. Posiblemente por una descarga eléctrica atmosférica, el modem de celular esté averiado, la instrumentación y/o el controlador solar. Informa: Ariel P. | ALBA E. | JUAN M. | 2024/1/15
YOT | 00 | 41.9 | 2.4 | 7727968.57 | 9.21 | 49.29 | 2020-10-14 | 2023-01-01 | Intermitente | Energía | La estación sale diariamente en las noches por problemas de energía, y desde el 29 de diciembre de 2023 está presentando unos picos anómalos, los cuales se visualizan de manera frecuente y el promedio de cuentas en la componente Z del sensor HH permanece en más de 7 millones. | Tiene daño en el banco de baterías, funciona únicamente cuando hay suficiente luz solar. En ocasiones cuando enciende, la instrumentación no responde adecuadamente y se ve esta señal de aspecto cuadrado. Aún no hay acceso a la estación pues el predio tiene algunos inconvenientes | RUTH E. | JUAN C. | 2024/1/17
YOT | 10 | 41.9 | 2.4 | 239.42 | 0 | 40 | 2020-10-14 | 2023-01-01 | Intermitente | Energía | La estación sale diariamente en las noches por problemas de energía, y desde el 29 de diciembre de 2023 está presentando unos picos anómalos, los cuales se visualizan de manera frecuente y el promedio de cuentas en la componente Z del sensor HH permanece en más de 7 millones. | Tiene daño en el banco de baterías, funciona únicamente cuando hay suficiente luz solar. En ocasiones cuando enciende, la instrumentación no responde adecuadamente y se ve esta señal de aspecto cuadrado. Aún no hay acceso a la estación pues el predio tiene algunos inconvenientes | RUTH E. | JUAN C. | 2024/1/17
LL8C | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-18 | 2024-01-06 | Intermitente | Energía |  | Viene presentando voltaje bajo, no estaba cargando bien la batería. | ALBA E. | ARIEL P. | 9/1/2024
BAR2 | 10 | 100 | 0.4 | 5926.53 | 0 | 61.79 | 2023-09-14 | 2023-11-17 | Intermitente | Comunicaciones | Ingresan los sensores 00 y 20 a las 4:05 UTC del 10/01/2024. Informa Johnnatan que la fuente que alimenta el digitalizador de bunker estaba bloqueada y se desbloqueó sola encendiendo el digitalizador. | no hay comunicación con el digitalizador de la estación en los sensores 00 y 20. La comunicación desde la caseta hasta el búnker se realiza mediante radios, y el radio de la caseta si responde pero el del búnker no, por lo tanto el digitalizador tampoco responde. | PATRICIA P. | OSCAR D. | 2024/1/15
CLBC | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-22 | 2023-11-11 | Intermitente | Energía | Desde el 10 de octubre de 2023 la estación salia en las noches por descarga de las baterias, hasta su salida el 11 de noviembre de 2023. | Hay problemas en las baterias y quedara por fuera. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
CLBC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-22 | 2023-11-11 | Intermitente | Energía | Desde el 10 de octubre de 2023 la estación salia en las noches por descarga de las baterias, hasta su salida el 11 de noviembre de 2023. | Hay problemas en las baterias y quedara por fuera. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
CLEJA | 10 | 98.7 | 1.5 | -293647.95 | 0 | 32.14 | 2023-09-29 | 2023-12-12 | Intermitente | Comunicaciones | La estación presenta varios cortes no periodicos desde el 12 de diciembre de 2023, y los valores de cuentas para la componente Z está en menos de-290 mil. |  | ELIZABETH M. | ANDRES F. | 17/1/2024
PTA | 10 | 26.4 | 4.5 | -216.18 | 0 | 40 | 2023-02-28 | 2023-04-13 | Intermitente | Comunicaciones | Presenta gaps diariamente en las noches por mas de 12 horas desde marzo de 2023 y las cuentas promedio para la componente Z del sensor HL ha sido mayor a 600 mil. | Presenta problemas tanto por energía como por cobertura celular. Tiene problemas con la caseta en estructura es necesario reubicar la estación | ANGEL D. | SERGIO J. | 2024/1/17
BAR2 | 00 | 80.5 | 0.2 | 2220.66 | 5.5 | 0 | 2023-09-14 | 2023-11-17 | Intermitente | Comunicaciones | Ingresan los sensores 00 y 20 a las 4:05 UTC del 10/01/2024. Informa Johnnatan que la fuente que alimenta el digitalizador de bunker estaba bloqueada y se desbloqueó sola encendiendo el digitalizador. | no hay comunicación con el digitalizador de la estación en los sensores 00 y 20. La comunicación desde la caseta hasta el búnker se realiza mediante radios, y el radio de la caseta si responde pero el del búnker no, por lo tanto el digitalizador tampoco responde. | PATRICIA P. | OSCAR D. | 2024/1/15
CYOPA | 10 | 77.7 | 0.1 | -49.94 | 0 | 41.5 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | Intermitente | Comunicaciones | Desde octubre de 2023 Sale por dìas y vuelve a ingresar. | Presenta fallas en el servicio de la red del operador de celular Claro en la zona de cobertura de la estación, se planea cambiar de operador. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/9
CGUAP | 10 | 100 | 0.4 | -10750.49 | 0.21 | 70.36 | 2023-10-02 | 2023-01-01 | Intermitente | Instrumentación | Presenta gaps diarios de más de 8 horas, y el offset en las componentes horizontales son mayores a 300.000. | Cortes porcobertura celular de la zona. | RUTH E. | JOHNNATAN F. | 2023/10/10
LL8C | 30 | 70.8 | 0.6 | 3473.75 | 0.57 | 0 | 2023-09-18 | 2024-01-06 | Intermitente | Energía |  | Viene presentando voltaje bajo, no estaba cargando bien la batería. | ALBA E. | ARIEL P. | 9/1/2024
MACC | 00 | 75.2 | 1.4 | -2991.6 | 0.07 | 13.93 | 2023-07-14 | 2023-07-16 | Intermitente | Energía | Desde el mantenimiento permanece saliendo diariamente en las noches permitiendo solo un 70% de disponibilidad diarial. | Persiste inconveniente con la capacidad de las baterías, se debe instalar banco de baterías completo. | HELBER G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
MACC | 10 | 75.2 | 1.4 | -32055.7 | 0.07 | 32.14 | 2023-07-14 | 2023-07-16 | Intermitente | Energía | Desde el mantenimiento permanece saliendo diariamente en las noches permitiendo solo un 70% de disponibilidad diarial. | Persiste inconveniente con la capacidad de las baterías, se debe instalar banco de baterías completo. | HELBER G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
BAR2 | 20 | 80.5 | 0.2 | 226.8 | 1.33 | 25 | 2023-09-14 | 2023-11-17 | Intermitente | Comunicaciones | Ingresan los sensores 00 y 20 a las 4:05 UTC del 10/01/2024. Informa Johnnatan que la fuente que alimenta el digitalizador de bunker estaba bloqueada y se desbloqueó sola encendiendo el digitalizador. | no hay comunicación con el digitalizador de la estación en los sensores 00 y 20. La comunicación desde la caseta hasta el búnker se realiza mediante radios, y el radio de la caseta si responde pero el del búnker no, por lo tanto el digitalizador tampoco responde. | PATRICIA P. | OSCAR D. | 2024/1/15
PGA5B | 00 | 97.8 | 2 | -265.48 | 0 | 0.71 | 2023-09-25 | 2024-01-09 | Intermitente | Comunicaciones | Se retrasa, sin embargo recupera el enlace y los datos. |  | ALBA E. | JUAN C. | 9/1/2024
PTA | 40 | 31.9 | 16.9 | 637463.97 | 0.29 | 30.45 | 2023-02-28 | 2023-04-13 | Intermitente | Comunicaciones | Presenta gaps diariamente en las noches por mas de 12 horas desde marzo de 2023 y las cuentas promedio para la componente Z del sensor HL ha sido mayor a 600 mil. | Presenta problemas tanto por energía como por cobertura celular. Tiene problemas con la caseta en estructura es necesario reubicar la estación | ANGEL D. | SERGIO J. | 2024/1/17
VALLC | 10 | 100 | 0.3 | -1.44 | 0.43 | 55 | 2023-09-26 | 2024-01-11 | Bien | Energía | La estación actualmente se encuentra en óptimo funcionamiento, sin embargo, durante 2023 tuvo un funcionamiento intermitente, por problemas en el sistema de energía. Por ejemplo, para la visita del 29 de septiembre, se encontró dañado el regulador solar, también en los últimos gaps de noviembre se reportó fallas en el sistema eléctrico en la carga de corriente de los paneles hacia las baterías. |  | EDWIN M. | JUAN C. | 11/1/2024
PTGC | 00 | 100 | 0.4 | 677.7 | 2.21 | 0 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | Bien | ninguno | Mantiene un buen funcionamiento desde el mantenimiento correctivo. |  | FREDDY T. | JUAN M. | 9/1/2024
CVER | 00 | 100 | 0.4 | -33722.25 | 2.36 | 0 | 2023-03-01 | 2024-01-12 | Bien | Instrumentación | Actualmente la estación se encuentra operando óptimamente, sin embargo antes de la última visita (3 de octubre 2023) se presentaba un delay grande, podía ser de un par de horas. Esto se solucionó ajustando el sistema de comunicaciones (enlace telemétrico). |  | EDWIN M. | ANDRES F. | 12/1/2024
CQUET | 10 | 100 | 0.2 | -56787.75 | 0 | 30 | 2023-07-15 | 2024-01-17 | Bien | Comunicaciones | Las componentes Z y E presentan valores de cuentas de menos de -56 mil. |  | ELIZABETH M. | ARIEL P. | 17/1/2024
CVER | 10 | 100 | 0.4 | -11673.51 | 0 | 35 | 2023-03-01 | 2024-01-12 | Bien | Instrumentación | Actualmente la estación se encuentra operando óptimamente, sin embargo antes de la última visita (3 de octubre 2023) se presentaba un delay grande, podía ser de un par de horas. Esto se solucionó ajustando el sistema de comunicaciones (enlace telemétrico). |  | EDWIN M. | ANDRES F. | 12/1/2024
ACH1 | 10 | 81.1 | 0.8 | -9242.64 | 0.07 | 30.36 | 2023-02-16 | 2024-01-09 | Bien | Instrumentación |  | Fuera de funcionamiento .... PRUEBA | OMAR M. | JOHNNATAN F. | 2024/1/17
ACH1 | 00 | 81.9 | 0.6 | -221.78 | 0.85 | 0 | 2023-02-16 | 2024-01-09 | Bien | Instrumentación |  | Fuera de funcionamiento .... PRUEBA | OMAR M. | JOHNNATAN F. | 2024/1/17
ACH6 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-14 | [5 empty] | OMAR M. | SERGIO J.
ACH6 | 30 | 100 | 0.3 | 858.61 | 0.21 | 0 | 2023-07-14 | [5 empty] | OMAR M. | SERGIO J.
AGCC | 00 | 100 | 0.7 | -463.49 | 0.07 | 0 | 2023-11-14 | [5 empty] | ALBA E. | JOHNNATAN F.
ARAMC | 00 | 100 | 0.6 | 522.42 | 0.07 | 0 | 2023-09-30 | [5 empty] | ELIZABETH M. | JOHNNATAN F.
ARAUC | 20 | 100 | 0.4 | -9123.3 | 2.93 | 25 | 2023-07-24 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
ARAUC | 10 | 100 | 0.4 | -2.97 | 1.86 | 57.14 | 2023-07-24 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
ARGC | 00 | 96.8 | 0.6 | 528.56 | 0.64 | 0 | 2022-05-10 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
ARGC | 40 | 97 | 0.9 | 60265.44 | 0.29 | 29.64 | 2022-05-10 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
ARGC | 10 | 96.8 | 0.6 | -32315.16 | 0.07 | 40 | 2022-05-10 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
ARMEC | 10 | 94.3 | 0.8 | 5987.55 | 2.43 | 71.07 | 2019-09-20 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
BOG | 10 | 100 | 0.4 | 1700.9 | 0 | 78.93 | 2022-10-25 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
BOG | 11 | 100 | 0.4 | -78472.87 | 0 | 40.71 | 2022-10-25 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
BRJC | 00 | 100 | 0.4 | 206.4 | 0.5 | 0 | 2023-11-19 | [5 empty] | HELBER G. | SERGIO J.
BRJC | 10 | 100 | 0.4 | -8523.63 | 0 | 35.36 | 2023-11-19 | [5 empty] | HELBER G. | SERGIO J.
CANSE | 10 | 77.1 | 22.1 | -4.36 | 0 | 40 | 2023-08-26 | [5 empty] | FREDDY T. | OSCAR D.
CBOC | 00 | 100 | 0.4 | 4929.46 | 1.71 | 0 | 2022-11-13 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
CBUGA | 10 | 90.7 | 0.6 | -11656.8 | 0 | 40 | 2023-10-04 | [5 empty] | FREDDY T. | SERGIO J.
CBUIS | 10 | 56 | 0.8 | 465.02 | 0 | 33.5 | 2023-09-19 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN C.
CCALA | 10 | 100 | 0.4 | -30721.98 | 0.14 | 35.36 | 2020-06-03 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
CCUC2 | 10 | 99.9 | 0.5 | 5610.37 | 0.14 | 54.64 | 2023-06-16 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CCUC3 | 10 | 99.7 | 0.6 | -211.66 | 0.07 | 35.36 | 2023-06-14 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CGARZ | 10 | 100 | 0.4 | 24251.59 | 0.07 | 34.29 | 2023-09-24 | [5 empty] | ALBA E. | OSCAR D.
CGENO | 10 | 100 | 0.4 | -9986.46 | 0 | 40 | 2023-02-24 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
CGUAG | 10 | 100 | 0.4 | -26315.39 | 0.14 | 61.79 | 2023-09-20 | [5 empty] | FERNANDO G. | SERGIO J.
CIRS | 30 | 100 | 0.7 | -188.91 | 2.57 | 8.21 | 2023-02-23 | [5 empty] | ELIZABETH M. | OSCAR D.
CMONT | 10 | 100 | 0.4 | 10741.66 | 0.29 | 68.93 | 2023-06-09 | [5 empty] | EDWIN M. | ARIEL P.
CNEIV | 10 | 100 | 0.4 | -38674.74 | 0 | 44.64 | 2023-09-18 | [5 empty] | FREDDY T. | OSCAR D.
CONO | 00 | 99.9 | 1.6 | -6616.74 | 0.79 | 0 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
CPAM3 | 20 | 98.8 | 2.3 | 3.14 | 0.14 | 40 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPAM3 | 10 | 63.6 | 3.2 | -6340.09 | 0 | 35.36 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPAMP | 10 | 99.9 | 0.6 | 1214.03 | 0 | 45 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPAS3 | 10 | 99.8 | 1 | 33469.11 | 0 | 65 | 2020-09-07 | [5 empty] | sin datos | sin datos
CPAS6 | 10 | 99.8 | 0.6 | -73182.27 | 0.5 | 65 | 2020-08-28 | [5 empty] | HELBER G. | nan
CPER3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-21 | [5 empty] | sin datos | sin datos
CPLAT | 10 | 100 | 0.4 | -1.04 | 0.07 | 40 | 2023-09-21 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
CPOP2 | 10 | 100 | 0.6 | -381.25 | 0 | 66.07 | 2023-09-29 | [5 empty] | RUTH E. | JUAN M.
CPRAD | 10 | 98.3 | 0.4 | 5332.91 | 0.43 | 33.57 | 2023-09-23 | [5 empty] | FREDDY T. | ARIEL P.
CPTEJ | 10 | 100 | 0 | 3453.08 | 0.07 | 48.21 | 2023-10-05 | [5 empty] | ALBA E. | ANDRES F.
CRIB | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | ALBA E. | JOHNNATAN F.
CRJC | 00 | 100 | 0.4 | 3019.44 | 1.79 | 0 | 2023-03-09 | [5 empty] | FREDDY T. | ARIEL P.
CRU | 20 | 100 | 0.4 | -33545.69 | 2.29 | 40.36 | 2022-09-28 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
CRU | 10 | 100 | 0.4 | -17468.18 | 1.79 | 32.86 | 2022-09-28 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
CSAGU | 20 | 99.6 | 1.7 | 53.59 | 0.5 | 26.07 | 2023-09-20 | [5 empty] | ELIZABETH M. | OSCAR D.
CSAGU | 10 | 99.6 | 1.7 | 197.18 | 0 | 35 | 2023-09-20 | [5 empty] | ELIZABETH M. | OSCAR D.
CSARD | 10 | 100 | 0.4 | -14575.7 | 0 | 40 | 2023-11-12 | [5 empty] | ELIZABETH M. | JUAN M.
CTUN3 | 10 | 100 | 0.4 | 12341.94 | 0 | 40 | 2023-10-05 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
CUFI | 10 | 90.1 | 0.7 | -2511.56 | 0 | 40 | 2020-08-25 | [5 empty] | FERNANDO G. | BETTY S.
CUM | 20 | 100 | 0.4 | -32897.91 | 5.14 | 23.93 | 2023-06-12 | [5 empty] | RUTH E. | SERGIO J.
CUM | 10 | 100 | 0.4 | -44758.39 | 0.36 | 30.71 | 2023-06-12 | [5 empty] | RUTH E. | SERGIO J.
CVHER | 20 | 100 | 0.3 | 62.56 | 1.71 | 30 | 2023-06-21 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
CVHER | 10 | 100 | 0.4 | 2656.27 | 0.21 | 35 | 2023-06-21 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
CVIL1 | 10 | 99.8 | 2.7 | -0.94 | 0.29 | 40 | 2023-04-18 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
DANP | 10 | 99.8 | 0.6 | 212842.47 | 1.07 | 93.93 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
DBB | 20 | 100 | 0.4 | 306.3 | 6.5 | 25 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DBB | 00 | 100 | 0.4 | 164.6 | 0.5 | 0 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DBB | 10 | 100 | 0.4 | -36147.25 | 0.14 | 34.64 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DORAC | 00 | 85.7 | 1.6 | 139.06 | 2.07 | 0 | 2023-07-13 | [5 empty] | ALBA E. | SERGIO J.
DORAC | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-13 | [5 empty] | ALBA E. | SERGIO J.
DORAC | 10 | 85.7 | 1.6 | -11264.12 | 1.5 | 30 | 2023-07-13 | [5 empty] | ALBA E. | SERGIO J.
DRL01 | 30 | 52.4 | 0.9 | 0.28 | 0.57 | 8.33 | 2020-01-13 | [5 empty] | OMAR M. | nan
DRL02 | 30 | 97.2 | 2.3 | -42.05 | 1.57 | 8.93 | 2020-01-13 | [5 empty] | OMAR M. | nan
DRL03 | 30 | 20.7 | 7.1 | 884.29 | 0 | 0 | 2021-11-01 | [5 empty] | OMAR M. | nan
DRL04 | 10 | 82.4 | 1.3 | -22696.28 | 0 |  | 2020-01-13 | [5 empty] | OMAR M. | nan
DRL04 | 30 | 82.2 | 1.8 | -0.01 | 0.79 | 6.07 | 2020-01-13 | [5 empty] | OMAR M. | nan
DRL05 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-01 | [5 empty] | OMAR M. | nan
DRL06 | 30 | 94.9 | 0.7 | 1505.75 | 0.79 | 3.21 | 2017-11-16 | [5 empty] | OMAR M. | nan
ECVM | 10 | 99.9 | 0.6 | 44234.24 | 0.29 | 30 | 2023-10-25 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
EZVI | 00 | 100 | 0.5 | 189.65 | 0.14 | 0 | 2023-11-12 | [5 empty] | ALBA E. | SERGIO J.
FLND | 30 | 100 | 0.6 | -310.96 | 0.29 | 13.57 | 2023-02-23 | [5 empty] | ELIZABETH M. | OSCAR D.
FLO2 | 00 | 100 | 0.5 | 1845.83 | 1.43 | 0 | 2023-04-24 | [5 empty] | ANGEL D. | JUAN C.
FLO2 | 10 | 100 | 0.6 | -25288.26 | 0 | 39.64 | 2023-04-24 | [5 empty] | ANGEL D. | JUAN C.
FOM | 00 | 100 | 0.4 | -117.11 | 3.64 | 0 | 2023-10-23 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
FOSC | 00 | 100 | 2.1 | -74.45 | 1 | 0 | 2023-12-21 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
GARC | 00 | 100 | 0.4 | 732.53 | 3.57 | 0 | 2023-06-09 | [5 empty] | ANGEL D. | ARIEL P.
GARC | 10 | 100 | 0.4 | -6547.9 | 0.36 | 35 | 2023-06-09 | [5 empty] | ANGEL D. | ARIEL P.
GIR1 | 10 | 100 | 0.4 | -86239.54 | 0 | 30 | 2023-08-03 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
GIR2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-10 | [5 empty] | sin datos | sin datos
GIR3 | 10 | 100 | 0.2 | 4918.54 | 0 | 30 | 2023-08-05 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN M.
GUT | 00 | 100 | 0.4 | -148.9 | 0 | 0 | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
GUY2C | 00 | 100 | 0.4 | 2541.56 | 1 | 0 | 2023-08-29 | [5 empty] | RUTH E. | OSCAR D.
GUY2C | 10 | 100 | 0.4 | -3935.81 | 0 | 31.43 | 2023-08-29 | [5 empty] | RUTH E. | OSCAR D.
HEL | 00 | 100 | 0.4 | 672.61 | 0.5 | 0 | 2023-06-20 | [5 empty] | PATRICIA P. | ARIEL P.
HI1C | 00 | 0 | 5.8 | 0 | 5.79 |  | 2018-06-02 | [5 empty] | sin datos | sin datos
HI2C | 00 | 0 | 5.8 | 0 | 5.79 |  | 2018-06-04 | [5 empty] | sin datos | sin datos
HI4C | 00 | 0 | 5.8 | 0 | 5.79 |  | 2018-06-09 | [5 empty] | sin datos | sin datos
HI5C | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-10 | [5 empty] | sin datos | sin datos
HI6C | 00 | 62.8 | 1.3 | -796.73 | 0.07 |  | 2018-06-13 | [5 empty] | sin datos | sin datos
HI7C | 00 | 62.8 | 1.6 | 1017.6 | 0.36 |  | 2018-06-10 | [5 empty] | nan | nan
HI8C | 00 | 62.8 | 1.6 | 82.24 | 0.07 | 1.11 | 2018-06-07 | [5 empty] | LAURA V. | ANDRES F.
IBA1C | 10 | 91.3 | 0.7 | -2.43 | 0.07 | 42.5 | 2022-09-13 | [5 empty] | LUISA C. | JOHNNATAN F.
IRDT | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | ALBA E. | JOHNNATAN F.
JAMC | 00 | 100 | 0.4 | 10490.31 | 4.71 | 0 | 2023-09-27 | [5 empty] | RUTH E. | ARIEL P.
JAMC | 10 | 100 | 0.4 | 327.84 | 0.07 | 40 | 2023-09-27 | [5 empty] | RUTH E. | ARIEL P.
LCBC | 00 | 99.4 | 1.9 | 3370.1 | 0 | 1.43 | 2023-06-07 | [5 empty] | RUTH E. | ARIEL P.
MAN1C | 10 | 99.9 | 0.5 | -31366.66 | 0 | 75 | 2019-07-02 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
MARO | 00 | 99.9 | 0.5 | -6631.64 | 0.57 | 0 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
MED1 | 00 | 100 | 0.4 | -204.45 | 0.43 | 0 | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JOHNNATAN F.
MOCC | 10 | 99.1 | 0.4 | 26509.83 | 4.14 | 39.64 | 2023-02-19 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ARIEL P.
MRND | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-21 | [5 empty] | sin datos | sin datos
MUAC | 10 | 100 | 0.4 | 16008.72 | 0 | 40 | 2023-11-23 | [5 empty] | ELIZABETH M. | SERGIO J.
NIDM | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
NIZA | 10 | 56.8 | 0.2 | -5306 | 0 | 40 | 2022-05-17 | [5 empty] | PATRICIA P. | OSCAR D.
ORTC | 00 | 100 | 0.4 | 281.23 | 0.86 | 0 | 2023-09-29 | [5 empty] | LUISA C. | JOHNNATAN F.
ORTC | 10 | 100 | 0.4 | 5212.36 | 0 | 38.21 | 2023-09-29 | [5 empty] | LUISA C. | JOHNNATAN F.
PAM | 20 | 100 | 0.4 | 704.65 | 0.79 | 25 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JOHNNATAN F.
PAM | 10 | 100 | 0.4 | 15952.99 | 0.07 | 39.64 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JOHNNATAN F.
PAS1 | 10 | 90.1 | 0.7 | 3652.08 | 0 | 40 | 2022-05-24 | [5 empty] | RUTH E. | BETTY S.
PAS2 | 10 | 88 | 14.3 | -30419.49 | 0 | 60.36 | 2021-09-16 | [5 empty] | RUTH E. | BETTY S.
PDSC | 10 | 100 | 0.4 | 8849.1 | 0.07 | 35.36 | 2023-04-13 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN C.
PGA1B | 00 | 100 | 0.6 | 1054.56 | 0.14 | 9.64 | 2023-09-19 | [5 empty] | ALBA E. | JOHNNATAN F.
PGA3 | 00 | 99.9 | 0.6 | -1650.76 | 0.07 | 1.07 | 2023-09-21 | [5 empty] | ALBA E. | SERGIO J.
PGA4 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-22 | [5 empty] | ALBA E. | JUAN M.
PGA4 | 30 | 100 | 0.3 | -171.85 | 0.07 | 0.71 | 2023-09-22 | [5 empty] | ALBA E. | JUAN M.
PIRM | 00 | 17.4 | 0.7 | -31565.33 | 0.07 | 0 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
PMCC | 30 | 100 | 0.4 | 1271.24 | 0.71 | 0 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
PRA | 00 | 100 | 0.4 | 1999.24 | 1.07 | 0 | 2023-07-25 | [5 empty] | FREDDY T. | SERGIO J.
PRV | 00 | 100 | 0.4 | 1478.06 | 1 | 0 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | SERGIO J.
PRV | 10 | 100 | 0.4 | -686.19 | 0 | 35 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | SERGIO J.
PTB | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-15 | [5 empty] | sin datos | sin datos
PTB | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-15 | [5 empty] | sin datos | sin datos
RAC2C | 10 | 100 | 0.4 | -1.2 | 0.86 | 79.29 | 2023-09-25 | [5 empty] | ELIZABETH M. | OSCAR D.
RIO2C | 00 | 100 | 0.4 | -33519.02 | 0.07 | 0 | 2023-09-20 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
RIO2C | 10 | 100 | 0.4 | 569.14 | 0 | 40 | 2023-09-20 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
RUS | 00 | 100 | 0.4 | -168.46 | 0.71 | 0 | 2022-10-04 | [5 empty] | EDWIN M. | JUAN M.
SAIC | 00 | 99.8 | 0.5 | 300.36 | 0.43 | 0 | 2023-11-07 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
SAIC | 10 | 99.8 | 0.4 | 803.44 | 0.14 | 35.36 | 2023-11-07 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
SJC | 00 | 100 | 0.4 | -7663.15 | 0.36 | 0 | 2023-11-21 | [5 empty] | FERNANDO G. | ANDRES F.
SJC | 10 | 100 | 0.4 | -264.26 | 0.29 | 40 | 2023-11-21 | [5 empty] | FERNANDO G. | ANDRES F.
SJT | 00 | 100 | 0.4 | -64.59 | 11.57 | 2.5 | 2023-10-24 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
SLNT | 10 | 99.5 | 0.4 | -14266.28 | 0 | 73.93 | 2023-02-23 | [5 empty] | ELIZABETH M. | JUAN C.
SMAR | 00 | 100 | 0.4 | 1782.95 | 0.5 | 0 | 2022-09-05 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ANDRES F.
SMAR | 10 | 100 | 0.4 | 12401.11 | 0 | 40 | 2022-09-05 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ANDRES F.
SOTO | 00 | 99.9 | 0.7 | -33053.72 | 1 | 0 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
SPDJ | 20 | 100 | 0.3 | -60.87 | 1.14 | 0 | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JOHNNATAN F.
SPDJ | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JOHNNATAN F.
TABC | 20 | 100 | 0.4 | -8878.94 | 0.64 | 30 | 2022-03-15 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
TAPM | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
TUM3C | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-05-02 | [5 empty] | FERNANDO G. | ARIEL P.
TUM3C | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-05-02 | [5 empty] | FERNANDO G. | ARIEL P.
UPTC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | ALBA E. | JOHNNATAN F.
URE | 00 | 100 | 0.4 | 1489.89 | 1.29 | 0 | 2023-07-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URE | 40 | 100 | 0.4 | 2963.26 | 0 | 30 | 2023-07-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URE | 10 | 100 | 0.4 | 8436.06 | 0 | 30 | 2023-07-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URI | 00 | 100 | 0.4 | 322.88 | 0.79 | 0 | 2023-06-23 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URI | 10 | 100 | 0.4 | -1016.58 | 0 | 35 | 2023-06-23 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
VIEP | 00 | 90 | 0.9 | -3.63 | 1.21 | 25 | sin datos | [5 empty] | sin datos | sin datos
VIL | 20 | 100 | 0.4 | 59.97 | 1.29 | 20.71 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
VIL | 40 | 99.9 | 0.7 | 2986.96 | 0.43 | 30 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
VIL | 10 | 99.9 | 0.7 | -31015.31 | 0 | 30 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
VMM07 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-18 | [5 empty] | ALBA E. | ANDRES F.
VMM09 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-20 | [5 empty] | ALBA E. | JUAN C.
VMM10 | 00 | 100 | 0.4 | -145.91 | 14.21 | 67.86 | 2023-11-17 | [5 empty] | ALBA E. | OSCAR D.
VMM11 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-18 | [5 empty] | ALBA E. | JUAN C.
VMM12 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-15 | [5 empty] | ALBA E. | ARIEL P.
VMM14 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-12 | [5 empty] | sin datos | sin datos
VMM15 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-12 | [5 empty] | sin datos | sin datos
VMM16 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-11 | [5 empty] | sin datos | sin datos
VMM17 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-09 | [5 empty] | sin datos | sin datos
YPLC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-16 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
YPLC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-16 | [5 empty] | ANGEL D. | OSCAR D.
ZAR | 00 | 100 | 0.3 | 3971.36 | 1.93 | 0 | 2023-11-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN M.